生物芯片阅读仪技术参数

主要功能描述：生物芯片阅读仪可以作为生物芯片的科研应用，用作扫描和定量分析肽芯片及抗体谱的筛选；另外，也可以为临床检验建立定量化的检测平台，可以开展临床常见项目的检测，如幽门螺杆菌、优生优育、不孕不育、呼吸道、心血管风险因子等。

一、 生物芯片阅读仪性能、技术标准

1.1     电源：AC220V±10%

1.2     样品盘数量：6个

1.3     样品盘转速：6r/min

1.4     芯片格式：4*4和2*4的点矩阵

1.5     检测器：专用高分辨率彩色CCD

1.6     扫描速度：8s/片

1.7     输出文件格式：.xcs文件格式

1.8    质保期：自安装之日起按照国家医疗器械质量保证要求，免费保修一年。

二、 图像采集系统

2.1  专用高分辨率彩色CCD：

2.1.1  规格：1/4

2.1.2  扫描范围：640（水平）×480（垂直）像素；

2.1.3  激发波长：390～780nm范围

2.1.4  最低照度：002LUX；

2.1.5  水平清晰度：600线；

2.1.6  信噪比：优于48dB；             Q/XK001-2002

2.1.7 电源：12VCD±10%，额定电源：800mA

2.1.8 支持灰度分析，单位像素灰度不稳定性小于0.8%

2.1.9 动态范围：0～255

2.2         微距镜头

2.2.1 焦距：17.8mm ；

2.2.2  可视范围（物方视场）：14×16-22×33（mm）；

2.2.3  分辨力：不少于150万素；

2.2.4  中心环行点阵照明（冷光源）设计；冷光源额定电压：12VDC±10%；额定功率：2.5W。

三、 软件数据库可对不小于5万份被检测者信息进行管理和检索，具有复合索引查询系统，保存被检测者最原始的检测信息和反应图片。

四、 工作条件

4.1  环境温度：5℃-40℃ ；

4.2   相对湿度：≤80%；

4.3   宽电压100V~240V，配备滤波器。

4.4   避免强电磁干扰，避免强光直接照射，具有良好的接地环境。

五、生物芯片阅读仪整体技术指标

5.1  重复性（cv）：≤2%；

5.2   不稳定性（批间变异）：<±3%；

5.3   线性相关系数：≥0.995;

5.4   灵敏度：对RS-6标准烟度卡的反向因数为0.772的值，测出率为100%；并具有根据标准烟度卡进行灰度值校正的功能；

5.5   阅读仪操作方便、简捷，能快速阅读及分析结果。

5.6  可单人份、多人份操作：可单人份或多人份操作，可同时操作6人份。

5.7  具有仪器自动校准功能，并支持人工校准，随机配备仪器校准标准品。

5.8  可对不同类型芯片进行检测。在同一平台上，能同时阅读及分析定性蛋白芯片、定量蛋白芯片。

5.9  电脑控制芯片自动定位，可一次性对多片芯片同时进行全自动运行检测。

六、 检测项目可扩展，软件可升级。公司有能力根据临床需求开发新的生物芯片品种。通过国家医疗器械质量管理体系认证，质量管理体系符合：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000和YY/T0287-2003 idt ISO 13845:2003标准。