经颅多普勒血流分析技术

1、主要技术规格及系统参数

1.1、FFT采样率:128、256、512、1024

1.2、探头工作模式及流速范围

a)脉冲波（PW）模式：

当超声工作频率为1.0MHz时,流速测量范围不窄于20cm/s～1000cm/s。

当超声工作频率为1.6MHz时,流速测量范围不窄于20cm/s～625cm/s。

当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～500cm/s。

b)连续波（CW）模式：

当超声工作频率为4.0MHz、8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s。

1.3、取样容积范围:1-20 mm

1.4、深度范围:6-196 mm

1.5、增益范围:1-60 dB

1.6、动态范围:1-40 dB

1.7、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。

1.8、角度补偿范围: 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。

1.9、滤波调节范围:50-800Hz（12档）

1.10、扫描时间: 2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）

1.11、谱图色阶:≥6种，操作界面可调节

1.12、M波色阶:≥6种，操作界面可调节

1.13、独立通道数:≥2

*1.14、支持探头类型:

a)国产：2MHz（标配）、4MHz（标配）、

b)进口（瑞士原装进口）：1MHz（选配）、2MHz（选配）、4MHz（选配）、8MHz（选配）

2 、常规检查及软件功能

2.1 、检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、热指数（TI）

**2.2 、通道/深度：单通道/单深度、单通道/九深度

2.3、数字M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。

2.4 、各深度可以联动调节：各深度的间隔可同步调节;

*2.5 、多深度-M波联动：各深度的深度范围与M波深度范围一致，调节M波的深度坐标，多深度的深度范围相应变化；调节多深度的深度，不影响M波的深度坐标；

*2.6、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

**2.7、智能流程

a)检测技术：血管解剖位置、标准谱图形态、异常谱图形态、探头角度、深度、检查位置实时显示，引导操作者更快、更准确找到目标血管

b)分析诊断：通过血流速度、搏动指数、血流方向识别及分析，自动提供诊断建议并引导进一步血管检查路径

c)侧支循环：根据已知/疑似狭窄展现可能存在的侧支循环通路，辅助引导操作者完成侧支循环评估，并通过动画直观展示侧支循环开放情况

*2.8、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱

2.9 、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

2.10 、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单

2.11 、参数双向自动计算

3 、声谱控制及测量

3.1 、冻结状态下，谱图深度可调

3.2 、保存状态下，声音与频谱同步连续储存和回放；

3.3 、自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱

a)冻结后可回放冻结前至少30秒的谱图

b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度

3.4 、可修改已保存血流频谱图血管名称

3.5 、测量方式：两点测量、三点测量

3.6 、标记功能 ：谱图标记功能

3.7 、谱图声音立体声播放

4 、数据管理

4.1 、数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出

4.2 、数据检索：可以根据TCD号、病案号、姓名等任意参数快速检索出病例

4.3 、联网及统计：数据分类统计、网络数据库读写

5 、探头配置

5.1 、探头要求：常规检查PW 2M探头1个，常规检查CW 4M探头1个

5.2、探头保护功能、探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

6、操作方式

6.1、360°无线遥控操作：无需转换角度，即可完成检查

6.2、遥控器可调节：血管、音量、增益、深度、功率、冻结/解冻

6.3、自定义按键：遥控器具有自定义按键功能，便于操作

6.4、快捷键：键盘具有快捷键功能，操作更快捷

7、质量保证及售后服务

*7.1、通过德国TUV质量体系认证（提供证明文件）

*7.2、贵州省有≥十家三甲医院用户（提供用户名单）

*7.3、生产厂家在本省有售后服务办事处