关节镜及镜鞘参考参数

- 一、关节镜参数

- 1、规格尺寸

- 名称：70°关节镜，视场角：（≥100°），视向角：（70°）

- 工作长度：155mm

- 最大插入部外径（镜体外径Φ4mm）

- 2、关节镜光学性能

- 项目名称			                要求

- 设计光学工作距d0			        ≥25mm

- 视场角／(°)			           ≥100°

- 视向角／(°)			               70°

- 视场中心角分辨力			        3.55C/(°)

- 有效景深范围		             	3-100mm

- 在A标准照明体下的显色指数Ra	   85

- 在D65标准照明体下的显色指数Ra		85

- 照明镜体光效ILeR			           0.2

- 综合镜体光效SLeR		             	0.2

- 综合边缘光效SLe-Z		           0.1

- 有效光度率DM			              1453

- 单位相对畸变VU-Z的控制量			   -0.25

- 可134°高温高压消毒

- 二、镜鞘 直径6mm，工作长度155mm，穿刺锥直径4mm，工作长度160mm

- 2、配合性能

- 镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。

- 3、锁止性能

- 鞘套锁卡定位安全，可靠。

- 4、密封性能

- 水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。

- 5、耐腐蚀性能

- 器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T 0149-2006中5.4b的规定。