- 附件2

纯音听阈检测仪参考参数

- 纯音、啭音、脉冲音测试

- 掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声

- 输出：气导、骨导

- 频率和强度范围：

气导-10～120dBHL，125～8000Hz

骨导-10～80dBHL，250～8000Hz

- 步进：5dB、2dB、1dB步进

- 测试：自动听阈测试：Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB 双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试

- 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率

- 显示：

大于4寸TFT彩色显示屏；

显示界面为中文界面；

分辨率：不小于480×272像素；

全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息；

- 支持多种操作模式，可选单机独立操作或电脑控制操作测试；

- 轻触式静音给声，

- 啭音：5Hz 正弦波 ，±5%调制

- 接口：

数据传输：＞2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘

- 存储：＞400个患者信息及数据，并可通过USB数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果。

- 打印：多种打印方式可选：

通过USB接口直接连接打印机输出测试结果报告；

连接电脑打印测试结果报告；

- 电源：多种供电方式可选

直流适配器供电；电池供电；USB端口供电

- 便携设计，重量小于1.4kg，标配原装便携包，方便外出就诊

- 测试结果可以导入专用数据库，并可在一页纸上打印测听、阻抗的综合测试结果